四通道平行合成反应系统功能需求说明书

本文档逐条对应客户要求编制，每条需求末尾标注其对应的客户条款；客户文件内部矛盾与需澄清事项集中于第 7 章。

1. 系统定位与组成

1.1 用途

用于起爆药和传爆药合成，解析药剂合成过程的结晶反应热力学、结晶动力学过程；用于结晶反应晶型筛选。  （客户"基础信息·用途"；2.1.1）

1.2 系统组成

系统主要由自动化平行反应器、控温模块、加料系统和控制主机组成。  （客户"基础信息·组成"）

| 模块 | 说明 | 对应客户条款 |
| --- | --- | --- |
| 自动化平行反应器 | 4 个反应通道，含搅拌、反应釜、LED 照明、pH 在线监测 | 2.1 |
| 控温模块 | 固态半导体控温装置，每通道独立 | 2.2 |
| 加料系统 | 两套自动液体加料系统 | 2.3 |
| 控制主机 | 触摸屏 + 软件 | 2.4 |
| 附件 | 全套测量、分析软件及授权 | 2.5 |

1.3 术语

| 名词 | 含义 |
| --- | --- |
| 工位 / 通道 | 一个独立控温、独立搅拌的反应位置，本文档中二者同义；系统合计 4 个 |
| Tr | 釜内温度（客户 2.2.2、2.4.2 所用符号） |
| Tj | 夹套温度（客户 2.4.2 所用符号） |

2. 自动化平行反应器（对应客户 2.1）

- FR-2.1  系统具有 4 个反应通道，各通道分别内置温度传感器，可进行独立的温度、搅拌等工艺参数自动反馈控制，具备 pH 在线实时监测功能。  （客户 2.1.1）

- FR-2.2  四套独立系统既可以组合为高通量系统同时使用，也可根据实验室需要拆分成两套独立系统，在不同实验室间同时使用。  （客户 2.1.1）

- FR-2.3  系统内置四个超强 LED 背景灯，保证每套系统内化学反应过程清晰可见。  （客户 2.1.1 / 2.1.3）

- FR-2.4  化合过程实现远程控制与人机隔离。  （客户"基础信息 e" / 2.1.1）

- FR-2.5  搅拌：主机配有 4 套独立的搅拌系统，磁力耦合搅拌模式；搅拌桨为哈氏合金或其他耐腐蚀材质。转速范围客户文件两处不一致（50–1000 rpm 与 0–1200 rpm），见 7.1。  （客户 2.1.2 / "基础信息 c"）

- FR-2.6  反应釜：每个通道可容纳 100 mL ~ 400 mL 不同大小以及形状的反应釜。  （客户 2.1.3 / "基础信息 d"）

- FR-2.7  pH：配备两套在线 pH 装置，pH 可在软件或触摸屏显示和控制，并可根据 pH 值条件实现无人值守自动反馈控制。  （客户 2.1.4）

3. 控温模块（对应客户 2.2）

- FR-3.1  采用固态半导体控温装置，二级控温模式。"二级控温模式"的具体含义需与客户澄清，见 7.2。  （客户 2.2.1）

- FR-3.2  不需要外接油浴或低温循环泵等，直接通自来水即可实现自动冷却降温。该条与最低工作温度指标的组合需澄清，见 7.2。  （客户 2.2.1）

- FR-3.3  固态半导体控温模块包裹反应釜体的体积不低于反应釜体积的 90%。  （客户 2.2.1）

- FR-3.4  控温模式包括结晶模式（蒸回流模式）、夹套温度控制、釜内温度控制，可实现自动梯度控温。  （客户 2.2.1 / "基础信息 b"）

- FR-3.5  反应槽（各通道）温度可独立控制，各釜间最大温差不小于 100 ℃。  （客户"基础信息 b"）

3.1 性能指标

| 指标 | 客户要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工作温度范围 | −40 ~ 180 ℃ 或 −50 ~ 250 ℃ | 两处不一致，见 7.1 |
| 温度分辨率 | Tr ≤ 0.1 K | 客户仅对 Tr 提出；Tj 未定义，见 7.2 |
| 升温速率 | ≥ 20 ℃/min 或 ≥ 16 ℃/min（夹套） | 两处不一致，见 7.1 |
| 冷却速率 | ≥ 20 ℃/min 或 ≥ 14 ℃/min（夹套） | 两处不一致，见 7.1 |
| 各釜间最大温差 | 不小于 100 ℃ | 客户"基础信息 b" |
| 控温模块包覆率 | ≥ 90% 反应釜体积 | 客户 2.2.1 |

4. 加料系统（对应客户 2.3）

- FR-4.1  配备两套自动液体加料系统。  （客户 2.3.1）

- FR-4.2  可以通过软件实现自动反馈控制。  （客户 2.3.1）

5. 控制主机（对应客户 2.4）

5.1 操作方式与任务编排（客户 2.4.1）

- FR-5.1  可通过触摸屏和软件进行实验控制、预编任务程序。  （客户 2.4.1）

- FR-5.2  具有趋势曲线图和实时数据显示功能。  （客户 2.4.1）

- FR-5.3  软件平台需确保稳定的数据采集、高级数据分析、专业的数据报告生成。  （客户 2.4.1）

- FR-5.4  电脑控制模式：将实验分为若干步骤编辑为反应方案，可存储、调用、编辑，实现复杂工艺过程的自动化逻辑控制。  （客户 2.4.1）

- FR-5.5  程序运行过程中可暂停、修改、继续运行。  （客户 2.4.1）

5.2 数据显示与实验记录（客户 2.4.2）

- FR-5.6  实时在线显示包括 pH、釜内温度、夹套温度等反应过程参数。  （客户 2.4.2）

- FR-5.7  完整无缺的实验记录（GLP），并可通过 USB 记忆盘或软件记录和导出数据。  （客户 2.4.2）

- FR-5.8  可以得到内外温差 Tr−Tj 随时间的曲线，从而了解反应开始及结束等动力学信息，实现实时分析且无需取样。  （客户 2.4.2）

5.3 化合物数据库与内置教程（客户 2.4.3）

- FR-5.9  软件内建化合物数据库，可自动提取数据库中的数据。  （客户 2.4.3）

- FR-5.10  软件中有视频演示不同搅拌桨、搅拌速度及不同粘度等的搅拌比较情况，并配有详细的课程，指导混合放大。  （客户 2.4.3）

- FR-5.11  软件内嵌教程视频，演示仪器配置、实验设计、运行实验、数据分析、化合物库管理、报告制作和结果输出等步骤。  （客户 2.4.3）

5.4 模块化设计与第三方扩展（客户 2.4.4）

- FR-5.12  开放式多级模块化编程设计，软件内包含蒸回流、温度、加料等模块，后期扩展性强。  （客户 2.4.4）

- FR-5.13  后期可随时升级量热功能，指导工艺优化及反应安全评估。  （客户 2.4.4）

- FR-5.14  通过自动控制器可随时连接第三方配置（在线浊度、在线取样分析、在线液相、在线红外、在线拉曼、在线颗粒分析等），且可实现自动反馈控制。  （客户 2.4.4）

- FR-5.15  本系统既可以分别独立使用，也可以和在线红外等无缝连接，组成完整的工艺研究平台系统，实现无人看守、远程自动化反馈控制与人机隔离；自动测溶解度曲线；可以和在线颗粒分析联用，无人看守自动测结晶介稳区。  （客户 2.4.4）

说明：客户列出的第三方在线分析设备多为进口专用仪器，各自带专属软件与私有协议；具体某一型号的联控建议在获得该设备通讯协议后另行确认实施范围。

6. 附件与软件授权（对应客户 2.5）

- FR-6.1  多区间平行反应系统所有测量、分析等全套软件，具有永久免费使用权；使用过程中发现相关软件的缺失，由卖方无条件提供。  （客户 2.5.1）

7. 待澄清事项

7.1 客户文件内部矛盾

| 项目 | 基础信息章节 | 2.2 / 2.1 章节 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作温度范围 | −40 ~ 180 ℃ | −50 ~ 250 ℃（2.2.2） | 按低要求确认；250 ℃ 上限对半导体方案几乎不可行 |
| 升温速率 | ≥ 20 ℃/min | ≥ 16 ℃/min（2.2.2，夹套） | 按 16 ℃/min 谈，且需明确空载或带载 |
| 冷却速率 | ≥ 20 ℃/min | ≥ 14 ℃/min（2.2.2，夹套） | 同上 |
| 搅拌转速 | 50 – 1000 rpm | 0 – 1200 rpm（2.1.2） | 需确认下限是否必须到 0 |

7.2 需澄清的事项

- "二级控温模式"（客户 2.2.1）的具体含义：级联半导体制冷，或夹套 / 釜内串级控制；

- 客户 2.2.1"直接通自来水即可实现自动冷却降温"与 2.2.2 最低工作温度 −50 ℃（基础信息为 −40 ℃）的组合：最低温度工况下的冷却配置需书面明确；

- 2+2 拆分的具体形态：一台整机现场可分离，或两台两通道主机组合使用；合并为四通道使用时，是否要求在单一界面上统一显示与操作；

- 升降温速率的考核条件：空载或带载（带载则明确介质与装量）、考核温段与允差；

- 温度分辨率客户仅对 Tr 提出（≤ 0.1 K），Tj 是否同样要求；

- 控温精度与考核方法：客户未定义；

- 与《起爆药三维晶体晶面生长动力学测定系统》的配套联控（客户 2.4.4 及该系统"控制模块"条款）：测定系统是否由客户另行采购、联控以哪方软件为主控、通讯协议与协议文档由谁提供，待确认；

- 反应釜盖是否需预留在线探头（原位颗粒测量、颗粒成像、拉曼等插入式探头）安装口：探头规格、数量与插入深度待测定系统选型确定后由客户提供，釜盖开口布局需在结构设计前锁定。