TEC 恒温上位机（TecStudio）

测 试 文 档

| 项目名称 | TEC 恒温控制系统上位机软件 |
| --- | --- |
| 被测软件 | TecStudio（上位机自研 PID 控温版） |
| 配套设备 | 光测未来 双通道 TEC 温控器 215L（RD105 通讯协议 v1.3.0） |
| 执行机构 | 4 片 TEC 制冷片（两路输出同步）+ PWM 驱动电加热膜 |
| 传感器 | TC1 内部温度、TC2 腔体壁温度（NTC） |
| 文档版本 | V1.0 |
| 测试日期 |  |
| 测试人员 |  |

# 1　概述

本文档用于 TecStudio 上位机软件的现场功能与性能测试。测试分 6 轮，按“先回归、再新功能、最后出验收数据”的顺序排列；各轮相互独立，可分次执行。

## 1.1　被测功能

- 上位机自研 PID 控温（设备仅作温度采集与功率驱动，不使用其固件 PID）

- 继电器法 PID 自整定（一键得出参数）

- 启动加速：积分预置与稳态前馈自动学习

- 增益调度：多温区参数表，按设定值自动插值

- 串级控温：外环控内部温度、内环控腔体温度

- 温度曲线：线性 / 阶梯 / 自定义（结晶模式）

- 安全保护：方向跑飞保护、传感器丢失保护、通信中断保护、设备端硬件兜底

- 数据记录（CSV）与实时稳定度统计

## 1.2　已有基准数据（旧版实测，供对比）

| 项目 | 实测值 | 测试条件 |
| --- | --- | --- |
| 控温稳定度 | ±0.06℃（峰峰 0.121℃） | −10℃，腔体壁 TC2，稳态 6 分钟 |
| 超调 | 0.082℃ | 同上 |
| 到温时间 | 19.5 分钟 | 16.3℃ → −10℃ |
| 稳态占空比 | 34.2%（上限 60%） | 余量 43% |
| 自整定结果 | Ku=28.651，Tu=186.9 s | −10℃，继电幅值 ±60% |
| 整定参数（平稳型） | Kp=12.893 Ki=0.0314 Kd=382.444 | Tyreus–Luyben 规则 |

# 2　测试环境与准备

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 计算机 | Windows 10/11，安装 .NET 8 SDK 或运行时 |
| 软件 | TecStudio 最新版本（解压后用 Visual Studio 2022 编译，或直接运行 TecStudio.exe） |
| 连接 | TYPE-C 数据线，串口参数 38400, N, 8, 1 |
| 供电 | 设备 24V 供电；TEC 负载电源按现场配置 |
| 环境 | 通风良好；低温测试注意结露/结霜 |

## 2.1　安全须知

以下三条为强制要求，未完成不得进行加功率测试：

- 测试前必须先在「设置」页写入设备硬件保护：占空比上限、限流、过温上下限，并读回核对

- 首次上功率调试必须有人在场，随时可点“停止控温”

- 低温测试时过温下限须低于目标温度至少 10℃，否则设备会因越限自动断输出

# 3　界面导航

界面按使用频率分层，找不到功能时对照下表。

| 位置 | 内容 |
| --- | --- |
| 顶栏（深色） | 串口选择、连接/断开、开始/停止记录、设备型号、机内温度 |
| 左侧 | 温度曲线（含设定值虚线）+ 输出占空比曲线 |
| 右上 · 运行卡片 | 状态徽标、TC1/TC2 大字读数、目标温度、偏差、实时稳定度、输出条、启停按钮 |
| 右下 · 工艺页 | 温度曲线（结晶模式）、串级控温 |
| 右下 · 整定页 | 自整定、PID 参数、积分预置、增益调度、手动输出 |
| 右下 · 设置页 | 反馈传感器、反向输出、设备硬件保护、波特率、控制周期、PWM 频率、通道同步 |
| 右下 · 监视页 | 两路温度、两路电流、通道 2 电压、机内温度 |
| 状态栏 | 左：操作提示；右：控制周期耗时与占用率 |

说明：运行卡片内的“实时稳定度”显示最近 5 分钟滚动窗口的 ±值、峰峰值与标准差，验收时可直接读数记录，无需事后处理 CSV。

# 4　测试项目

## 4.1　回归测试与启动加速验证　（约 30 分钟）

目的：确认新版本未破坏既有功能，并验证积分预置对到温时间的改善。

操作步骤：

- 编译并运行 TecStudio，选择串口后点击“连接”。

- 确认界面：顶栏显示设备型号；右上运行卡片显示两路温度大字；右下有工艺/整定/设置/监视四个选项卡。

- 查看状态栏右下角的周期耗时与占用率并记录。

- 进入「设置」页：反馈传感器选 TC2 腔体，勾选“反向输出”（依现场接线方向）。

- 进入「设置」页硬件保护：占空比上限 80、限流 12A、过温上限 60、过温下限 −30，点“写入”后再“读取”核对。

- 进入「整定」页：填入 Kp=12.893、Ki=0.0314、Kd=382.444、输出上限 60，点“应用参数”。

- 在「整定」页“启动加速（积分预置）”中勾选“启用”，数值框填 34。

- 返回运行卡片：目标温度填 −10，点顶栏“开始记录”，再点“启动控温”。

- 观察至温度稳定（运行卡片状态徽标显示“控温中 · 已稳定”）。

合格判据：

| □ | 判据内容 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 连接成功，界面各区块显示正常，无异常报错 |  |  |
| □ | 控制周期占用率低于 85% |  |  |
| □ | 启动后 1 分钟内温度朝目标方向变化（未反向） |  |  |
| □ | 到温时间明显短于基准 19.5 分钟（预期 9~12 分钟） |  |  |
| □ | 超调小于 0.3℃ |  |  |
| □ | 稳态后「整定」页显示已学习的稳态输出与前馈工作点 |  |  |

实测记录：

| 周期占用率（%） |  |
| --- | --- |
| 到温时间（分钟） |  |
| 超调（℃） |  |
| 稳态占空比（%） |  |
| 实时稳定度读数 |  |
| CSV 文件名 |  |

## 4.2　串级控温验证　（约 1 小时）

目的：验证串级模式能消除内部温度（TC1）相对设定值的稳态偏差。

前置条件：4.1 已完成且温度稳定在 −10℃；TC1 与 TC2 的差值在 5 分钟内变化小于 0.05℃（内部已收敛）。

操作步骤：

- 记录当前 TC1、TC2 数值作为单环基准。

- 进入「工艺」页“串级控温”：外环 Kp=1.5、Ki=0.0025、Kd=0、偏置 ±15。

- 勾选“启用串级”，点击“应用串级设置”。

- 观察 30~40 分钟，期间关注运行卡片下方的串级状态提示。

合格判据：

| □ | 判据内容 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 运行卡片显示“串级运行中：内部 x.xxx℃ → 腔体设定 x.xxx℃” |  |  |
| □ | 腔体设定值被自动修正（偏离主设定值约 0.4~0.6℃） |  |  |
| □ | TC1 内部温度最终稳定在设定值 ±0.1℃ 以内 |  |  |
| □ | 无持续振荡（若出现周期大于 20 分钟的摆动，将外环 Ki 减半重试） |  |  |

实测记录：

| 单环基准 TC1（℃） |  |
| --- | --- |
| 单环基准 TC2（℃） |  |
| 串级后 TC1（℃） |  |
| 腔体设定偏置量（℃） |  |
| 串级后稳定度 |  |
| 收敛耗时（分钟） |  |

## 4.3　温度曲线（结晶模式）验证　（约 1 小时）

目的：验证按预设曲线连续变温时的跟踪精度。

前置条件：控温处于运行状态（单环或串级均可）。

操作步骤：

- 进入「工艺」页，曲线类型选“分段曲线”。

- 在文本框输入一行：-20, 0.5, 20（含义：以 0.5℃/min 降至 −20℃ 后保温 20 分钟）。

- 点击“启动曲线”，确认状态栏显示的预计时长约为 40 分钟。

- 全程观察温度曲线图上实测温度与设定值虚线的贴合程度。

- （可选）阶梯降温测试：输入三行 “-5, 2, 10”“-15, 0.5, 15”“-25, 0.2, 20”，重复上述步骤。

合格判据：

| □ | 判据内容 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 主设定值虚线呈匀速下降的直线 |  |  |
| □ | 实测温度紧随设定值，滞后小于 0.5℃ |  |  |
| □ | 到达终点后转入保温，进度显示 100% 并自动结束 |  |  |
| □ | 曲线结束后设定值保持在终值，控温继续运行 |  |  |

实测记录：

| 最大跟踪滞后（℃） |  |
| --- | --- |
| 降温段实际耗时（分钟） |  |
| 保温段稳定度 |  |
| 阶梯测试结果（如做） |  |

## 4.4　增益调度（宽温域适配）　（约 每温度点约 30 分钟）

目的：确认单组 PID 参数能否覆盖全温域；若不能，建立多温区增益表。

前置条件：4.1 已完成。本项为条件执行：先做步骤 1 的判断，无需要则可跳过。

操作步骤：

- 用现有参数分别在 0℃ 与 −25℃ 各运行闭环 20 分钟，记录两处稳定度。

- 若两处均能进入 ±0.1℃，说明单组参数够用，本项通过，可跳过后续步骤。

- 若某温区明显振荡或响应迟钝，在该温度执行一次自整定（「整定」页 → 开始自整定）。

- 自整定完成后确认「整定」页增益调度区显示已登记的温度点与插值结果。

- 重启程序后再次连接，确认增益表仍然存在（自动存盘于用户配置目录）。

合格判据：

| □ | 判据内容 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 0℃ 与 −25℃ 两处稳定度均满足要求，或补点后满足 |  |  |
| □ | 自整定完成提示“已填入平稳型参数并登记到增益表” |  |  |
| □ | 改变目标温度时增益提示中的插值结果随之变化 |  |  |
| □ | 重启程序后增益表内容保留 |  |  |

实测记录：

| 0℃ 稳定度 |  |
| --- | --- |
| −25℃ 稳定度 |  |
| 是否需要补点 |  |
| 增益表温度点列表 |  |

## 4.5　PWM 频率对比　（约 40 分钟）

目的：验证提高 PWM 频率能否改善低温可达能力（TEC 制冷量正比于电流，焦耳热正比于电流平方）。

前置条件：控温已停止。

操作步骤：

- 进入「整定」页“手动输出”，写入 60（制冷方向）。

- 「设置」页 PWM 频率保持 10Hz，运行至温度平台（2 分钟内变化小于 0.1℃）。

- 记录 TC2 平台温度、两路电流（「监视」页）、机内温度。

- 不停止输出，将 PWM 频率切换为 100Hz 并点“应用”，再观察 15 分钟。

- 记录新的平台温度与电流，对比两组数据。

- 测试结束后手动输出写 0。

合格判据：

| □ | 判据内容 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 两档均能稳定运行，无告警 |  |  |
| □ | 记录到两档的平台温度与电流数据 |  |  |
| □ | 若 100Hz 平台温度更低（尤其低 1℃ 以上），后续固定采用 100Hz |  |  |

实测记录：

| 10Hz 平台温度（℃） |  |
| --- | --- |
| 10Hz 电流（A） |  |
| 100Hz 平台温度（℃） |  |
| 100Hz 电流（A） |  |
| 机内温度最高值（℃） |  |
| 结论采用频率 |  |

## 4.6　长时间稳定性测试（验收数据）　（约 1~2 小时）

目的：取得可用于正式汇报的控温稳定度结论。

前置条件：前述测试通过，采用最终配置（建议：串级 + 积分预置 + 100Hz）。

操作步骤：

- 设定目标温度 −10℃（或工艺要求温度），启动控温。

- 待状态徽标显示“已稳定”后，开始连续记录至少 60 分钟。

- 测试时段尽量覆盖空调启停、人员进出等常见扰动。

- 结束时读取运行卡片的实时稳定度并截图存档。

- 用 Excel 打开 CSV，取稳态段计算 TC1 与 TC2 的峰峰值、标准差与均值偏差。

合格判据：

| □ | 判据内容 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | TC2 腔体温度峰峰值不大于 0.2℃（即 ±0.1℃） |  |  |
| □ | TC1 内部温度峰峰值不大于 0.2℃ |  |  |
| □ | TC1 均值与设定值偏差小于 0.1℃（串级生效） |  |  |
| □ | 全程无告警、无安全停机 |  |  |

实测记录：

| 记录时长（分钟） |  |
| --- | --- |
| TC2 峰峰值（℃） |  |
| TC2 标准差（℃） |  |
| TC1 峰峰值（℃） |  |
| TC1 均值偏差（℃） |  |
| 告警情况 |  |

# 5　测试结果汇总

| 编号 | 测试项目 | 结论 | 关键数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 回归与启动加速 |  |  |  |
| 4.2 | 串级控温 |  |  |  |
| 4.3 | 温度曲线 |  |  |  |
| 4.4 | 增益调度 |  |  |  |
| 4.5 | PWM 频率对比 |  |  |  |
| 4.6 | 长时间稳定性 |  |  |  |

# 6　常见异常与处置

| 现象 | 处置方法 |
| --- | --- |
| 连接失败或无应答 | 关闭占用串口的其它程序（如厂家 TSC 工具）；确认波特率 38400；点“刷新”重选串口 |
| 温度显示“未接传感器” | 设备返回 999999999，检查该路 NTC 接线是否松脱 |
| 提示“疑似输出方向接反”并自动停控 | 到「设置」页切换“反向输出”勾选状态后重试；同时检查散热是否正常 |
| 提示“输出已连续满幅 X 分钟” | 设定值超出当前制冷能力或输出上限偏低；提高输出上限或调整设定值 |
| 自整定提示“继电幅值不足” | 按提示提高继电幅值，或把设定值改到可达范围内（建议留 5℃ 余量） |
| 自整定长时间无进展 | 确认温度是否朝设定值移动；必要时取消后加大继电幅值重试 |
| 告警“输出限流中” | 输出电流达到设定上限，属保护动作；核对 TEC 规格后调整限流值 |
| 周期占用率接近 100% | 控制周期设得过短，改用较大周期；或将设备 UART 波特率提高至 460800 |
| 程序意外关闭 | 程序退出时会自动将输出归零并关闭使能；重新打开并连接即可 |

# 7　测试结论

（请在此填写整体结论，包括是否满足 ±0.1℃ 控温要求、发现的问题及后续计划）

| 测试人 | 日期 | 审核人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |

附：本文档配套的补充说明

- “控温稳定度”指温度波动幅度，由本次测试直接得出

- “测温绝对精度”取决于传感器标定，未标定时通常有 0.3~1℃ 偏差，如需对标准温度计准确，需按 RD105 协议附录 1 做多项式标定（A0~A7）

- 软件核心算法附带 91 项自动化测试，含热对象闭环仿真验证